
[image: image1.png]Rn

182619

154801

127183

098565

071948

0.44330

018712

2.10808

38523

285141

T2 5 45678 8101120141516 17 15 152021222324 252627 .29 30 31 32 93 3435 3 51 % 3980








报 告 说 明

本报告只对送检的来样负责。

检验报告上的检验结果和检验单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面方式提出，逾期不予受理。

对纸质检验报告涂改、增删，或未加盖检验单位印章的复印件均无效。


样 品 信 息

样品编号：

	客户样本编号
	公司编号

	CHO-K1
	20241017-06


样品数量： 1

样品性状：细胞系                            

检测项目：种属鉴定

检测方法：用Axygen的基因组抽提试剂盒提取DNA，采用多重PCR体系，人源、小鼠、大鼠、仓鼠四色荧光探针Qpcr扩增方案扩增，在ABI7500实时荧光定量检测仪进行检测。

检 测 结 果
检验基本情况

	编号
	客户样本编号
	匹配种属

	CHO-K1
	20241017-06
	仓鼠


（二）结果描述
20241017-06：该细胞存在仓鼠细胞DNA，该株细胞鉴定结果为仓鼠细胞系，本次检测在该细胞系中无小鼠细胞污染，无人源细胞污染，无大鼠细胞污染。
QPCR检测结果

1.检测结果汇总表

	编号
	Human-CT
	Mouse-CT
	CHO-CT
	Rat-CT

	20241017-06
	undet
	undet
	21.63
	undet

	阳性参考品
	27.83
	24.63
	17.36
	19.79

	阴性参考品
	undet
	undet
	undet
	undet



样品和对照扩增曲线
20241017-06：

[image: image7.png]


[image: image2.png]Rn

190387

160244

130102

099960

088817

038875

0.08533

220810

50752

EES

1

23 45 6 78 8 10111213 15 1g 17 18 1920 21 22 25 24 5 25 27 26 29 30 91 % % 34




  样品qPCR检测结果

注： 检测通道1：Mouse (HEX绿), Human (FAM-1蓝)；   检测通道2：CHO(FAM-2蓝), Rat (CY5红)
[image: image3.png]120113
106507
09100
071583
£ 054087
038580
019074
001567

15838

33446




[image: image4.png]Rn

157083

127577

098082

068507

038121

008835

219848

49335

278820

-1.08305

1

23 45 678 9 1011121 1 15 1517 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 B34




阳性对照qPCR检测结果

注： 阳性对照通道1：Mouse (HEX绿), Human (FAM-1蓝)；   对照通道2：CHO(FAM-2蓝), Rat (CY5红)
[image: image5.png]120113
106507
09100
071583
£ 054087
038580
019074
001567

15838

33446




[image: image6.png]181527

168228

144930

121632

£ W

75034

51736

28437

513

18180

T2 3 45 678 9 10711120 1 15 1517 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 25 25 30 31 32 334





阴性对照qPCR检测结果

注： 阴性对照通道1：Mouse (HEX绿), Human (FAM-1蓝)；   对照通道2：CHO(FAM-2蓝), Rat (CY5红)
其 他 说 明
分型方案及位点分布

	
	检测通道
	对照通道
	阴性通道

	1
	Human (FAM1)
	Human (FAM1)
	Human (FAM1)

	
	Mouse (HEX)
	Mouse (HEX)
	Mouse (HEX)

	2
	CHO (FAM2)
	CHO (FAM2)
	CHO (FAM2)

	
	Rat(CY5)
	Rat(CY5)
	Rat(CY5)



                                                      签发日期：2024/10/21
细胞遗传质量鉴定检测


Cell Line Authentication Service





QPCR检测报告





检测单位：睿必特生物科技（上海）有限公司


检品名称：细胞系


报告日期：2024/10/21













